Empfehlung der Fachvertretung

Funktionsdiagnostik des DVTA für

SOP Bodyplethysmographie

Feichtinger, Petra

Fürst, Grit

Arbeitskreis SOP

Fachvertretung Funktionsdiagnostik

Dezember 2011

SOP Bodyplethysmographie

1.	Ziel und Zweck	3

2.	Anwendungsbereich	3

3.	Indikation	3

4.	absolute Kontraindikation	3

5.	Abgriffe, Abkürzungen	3

6.	Gerätevorbereitung	4

7.	Patientenvorbereitung	5

8.	Untersuchungsdurchführung	5

9.	Plausibilität	6

10.	Aufzeichnungen	7

11.	Weiterführende Untersuchungen	7

12.	Leistungserfassung	7

13.	Verantwortlichkeiten	7

14.	Mitgeltende Unterlagen	8

15.	Quellenangaben	8

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird bei Personenbezeichnungen und personenbezogenen Hauptwörtern die männliche Form verwendet. Entsprechende Begriffe gelten im Sinne der Gleichbehandlung grundsätzlich für alle Geschlechter. Die verkürzte Sprachform hat nur redaktionelle Gründe und beinhaltet keine Wertung.

|  | Erstellung | Prüfung | Freigabe |
| --- | --- | --- | --- |
| Name |  |  |  |
| Datum |  |  |  |
| Unterschrift |  |  |  |
| Verteiler | QMB / Büro-Chefarzt / Funktionsdiagnostik– Arbeitsplätze |

Ziel und Zweck

Empfehlung zur Standardisierung des Arbeitsablaufes.

Detaillierte Anweisungen obliegen den jeweiligen Einrichtungen

Anwendungsbereich

Diese Arbeitsanweisung gilt für die Bodyplethysmographie an folgenden Arbeitsplätzen:

| 1 | Lungenfunktionsmessplatz Bodyopethysmographie | X |
| --- | --- | --- |
| 2 | Lungenfunktionsmessplatz Diffusion |  |
| 3 | Lungenfunktionsmessplatz Verneblereinheit APS-Provo |  |

Indikation

- Indikationsstellung erfolgt durch den Arzt, bei

- Husten

- Dyspnoe

- Verdacht auf Erkrankungen der Bronchien, des Herzens und des Thorax

- Gutachterliche Fragestellungen

- Verlaufskontrollen / Therapiekontrolle

absolute Kontraindikation

- akute Lungenembolie

- akuter Myokardinfarkt

- Aortenaneurysma

- Vorhofthromben

Weitere Kontraindikationen erfolgen einrichtungsintern.

Bei unerwarteten Problemen ärztliche Rücksprache erforderlich.

Abgriffe, Abkürzungen

| Abkürzung | Erläuterung |
| --- | --- |
| AF | Atemfrequenz |
| AO | Anordnung |
| ASC | Automatische Schleifen Korrektur |
| AV | Atemzugvolumen |
| ATS | Amerikanische Thoraxgesellschaft |
| FEV1 | Forciertes Exspiratorisches Volumen in 1 Sekunde |
| FV | Fluss/ Volumen |
| FEV1%VC | FEV1 im Verhältnis zur VC |
| EGKS | Europäische Gesellschaft für Kohle und Stahl |
| ERV | Exspiratorisches Reservevolumen |
| IC | Inspiratorische Kapazität |
| ID | Identifikationsnummer |
| ITGV | Intrathorakales Gasvolumen |
| MBetrVO | Medizingerätebetreiberverordnung |
| MEF 25;50;75 | Mittlerer exspiratorischer Fluss bei 25;50;75%der VC |
| MT(A)F | Medizinisch-technische/-r Assistent/-in für Funktionsdiagnostik Medizinische/-r Technologe/-in Funktionsdiagnostik |
| NN | Normalnull (über Meereshöhe) |
| o.B. | ohne Befund |
| PEF | exspiratorischer Peakflow |
| PT | Pneumotachograph |
| Rtot | Resistance/Atemwegswiderstand |
| RV | Residualvolumen |
| RV%TLC | Verhältnis von RV zur TLC |
| SRtot | spezifische Resistance |
| VC | Vitalkapazität |

Gerätevorbereitung

- Beachten der MBetrVO und des Hygieneplanes

- Höhe (Höhe NN) des Untersuchungsortes bei Installation des Gerätes speichern

- Gerätewarmlauf

- aktuelle Umgebungsdaten überprüfen und speichern: Luftdruck, Luftfeuchte, Raumtemperatur

- Geräteeichung (Kabinen - und Floweichung), Korrekturfaktoren speichern

- Cave: Bei neuem PT oder Flowsensor erneute Eichung!

- Fenster schließen

- Sollwertmodul auswählen (meist EGKS, bei Kindern Zapletal)

Patientenvorbereitung

- Patientendaten überprüfen

- aktuelle Größe und Gewicht ermitteln

- Patienten über Untersuchungsablauf informieren

- aufrechte Sitzhaltung

- Mundstück; Nasenklemme

- ggf. Entfernung wackelnder Zahnprothesen

- Filter einsetzen bei Infektionen bzw. Immunsupprimierten Patienten

- ggf. Voruntersuchungen ansehen

Untersuchungsdurchführung

Reihenfolge der Untersuchungsschritte konsequent einhalten!

- Kabinentür schließen, Patient an das Mundstück bitten, auf korrekten Sitz Nasenklemme und fest geschlossene Lippen achten

Resistance

- Patient zu gleichmäßiger Ruheatmung auffordern, auf Mundschluss achten (um Drift zu vermeiden)

- beim Erreichen konstanter Kurven 5 reproduzierbare Resistanceschleifen speichern

- bei Bedarf ggf. Patient zur Erhöhung der Atemfrequenz auffordern (auf 20-25/min), wenn

    - zu niedrige AF

    - unruhige Kurven, zittrige Atmung

    - sehr niedriger SRtot

#### Shutter-Kurve (Verschlussdruckmessung)

#### erfolgt unmittelbar im Anschluss an die Resistancemessung, bei noch geschlossener Kabinentür

#### Patient vor dem Start des Manövers auf den Verschluss aufmerksam machen (um Erschrecken zu verhindern) und nochmals auf korrekten Mundschluss hinweisen.

#### es erfolgen ein bis drei normale Ein - und Ausatemmanöver gegen den Verschluss

#### manuelle Auslösung des Verschlusses in der Exspirationsphase, Start durch automatische Erkennung der nächsten Einatmung,

#### automatische Beendigung und Speicherung der Shutterkurve

#### ITGV-Messung

- möglichst sofort nach beendetem Verschluss, mindestens innerhalb 10 Sek. (geräteabhängig) Patient zum ruhigen, langsamen ERV- und VC- bzw. IC- Manöver auffordern

- hierzu maximale Motivation erforderlich, keine vorzeitige Beendigung zulassen, möglichst in- und exspiratorisches Plateau abwarten!

- Shutter und ITGV-Messung wiederholen, d.h. mindestens 3 reproduzierbare Shutterkurven mit Ruhespirometrie

- ggf. kann jetzt bei sehr obstruktiven Patienten eine Pause eingelegt werden

- ggf. kann jetzt bei Patienten mit Platzangst die Kabinentür geöffnet werden

FV-Messung

- Patient Manöver erläutern und

#### mit langsamer maximaler Exspiration beginnen, danach

  - erfolgt maximale forcierte Inspiration mit sofortiger

  - forcierter maximaler Exspiration

- mindestens zwei deckungsgleiche Kurven erheben, nach Möglichkeit auf geschlossene Kurven achten, Husten und Pressatmung vermeiden

Plausibilität

- Resistance

  - mittleres AV (keine Hypo- oder Hyperventilation)

  - stabile Atemruhelage

  - Reproduzierbarkeit der Schleifen

  - Plausibilität der Schleifen (Drift?, ASC-Korrektur?)

- ITGV

  - keine forcierte Atmung zwischen den Verschlüssen!

  - 3 - 5 reproduzierbare Kurven

  - max 10% Unterschied

- Fluss-Volumen

- ATS-Kriterien:

  - endexspiratorisches Plateau

  - Rückextrapolation nicht größer als 5% des VC

  - 2-3 reproduzierbare Versuche

  - mindestens 6 Sekunden Exspiration

    - optische Überprüfung:

  - steiler ununterbrochener Anstieg bis zum PEF

  - deutlicher spitzer PEF

  - gleichmäßiger Abfall der Kurve bis zur Nulllinie

  - Auslaufen der Kurve an der Nulllinie

  - Inspiration und Exspiration gleich groß

  - Inspiration "Bauch"

Aufzeichnungen

#### anhand der Qualitätskriterien Entscheidung über Auswahl der Kurven für die Dokumentation

  - ggf. Korrektur der Tangenten

  - ggf. nicht plausible Ergebnisse löschen

  - bei Verwendung von unkorrekten bzw. reproduzierbaren Kurven, z.B: bei unkooperativen oder kognitiv eingeschränkten Patienten, dies zwingend auf der Kurve vermerken!

- immer Mitarbeit vermerken

- für jede Untersuchung sind die Daten zu speichern, je nach Einrichtung sind die Ergebnisse in der Datenbank zu sichern oder auszudrucken.

- Die Messwertauswahl im Untersuchungsprotokoll ist einrichtungs-abhängig zu standardisieren, mindestens aber

  - Soll- und Istwerte von Rtot, VC, FEV1, FEV1/VC, RV, TLC, ITGV und MEF 25;50;75 sowie PEF sowie die Berechnung Ist /Soll in %

  - einrichtungsintern ggf. Erweiterung der erhobenen, bzw. abgeleiteten Werte

  - graphische Darstellung beste FV-Kurve sowie Shutter- und Resistancekurve, mit Legende

- Bei Verlaufskontrollen sind die Werte im Verlauf darzustellen

- Im Dokument weiter enthaltene Daten:

  - Name, Vorname, Geburtsdatum, Patienten-ID, Alter, Geschlecht, Größe, Gewicht, Alter

  - Untersuchungsbedingungen: Temperatur, Feuchte, Höhe NN, Luftdruck, Datum, Uhrzeit

  - Ausführende/r MT(A)F

  - Anfordernder Arzt / Einrichtung

Weiterführende Untersuchungen

Leistungserfassung

- Leistungserfassung nach GOÄ, EBM sowie je nach Einrichtung

Verantwortlichkeiten

|  | MT(A)F | Arzt/Ärztin |
| --- | --- | --- |
| Indikationsstellung |  | X |
| Gerätevorbereitung | X |  |
| Patientenvorbereitung | X |  |
| Untersuchungsdurchführung | X |  |
| Plausibilitätsprüfung | X |  |
| Befundung |  | X |
| weiterführende Untersuchung | X | X |
| Hygiene | X |  |
| Dokumentation/Leistungserfassung | X |  |

Mitgeltende Unterlagen

- Gerätebedienungsanleitung Lungenfunktionsmessplatz

- Hygieneplan

- Notfallplan

- Qualitätsmanagmenthandbuch

- MBetrVO

Quellenangaben

- Empfehlungen zur Ganzkörperplethysmographie (Bodyplethysmographie)
Prof. Dr. C.-P. Criée und MitautorenLeitlinien

- COPD: Aktualisierung der GOLD-Empfehlungen - Februar 2004
Der aktuellste Stand der globalen Initiative
Prof. Dr. med. Claus Kroegel, Jena 
aus Pneumologie 2004, 58, 65-68

- Leitlinie zur Diagnostik und Therapie von Patienten mit Asthma
Hrsg. von der Deutschen Atemwegsliga und der Deutschen Gesellschaft für Pneumologie und Beatmungsmedizin e.V.
R. Buhl, D. Berdel, C.-P. Criée, A. Gillissen, P. Kardos, C. Kroegel, W. Leupold, H. Lindemann, H. Magnussen, D. Nowak, D. Pfeiffer-Kascha, K. Rabe, M. Rolke, G. Schultze-Werninghaus, H. Sitter, D. Ukena, C. Vogelmeier, T. Welte, R. Wettengel, H. Worth
aus Pneumologie 2006; 60: 139-183

# Text boxes

DVTA e.V.

Spaldingstraße 110 B

20097 Hamburg

Fon: 040 / 23 51 17-0

Fax: 040 / 23 33 73

Info@dvta-ev.de

www.dvta.de

Inhalativer Provo-kationstest

AO

ggf.

ja

Prae- Body o.B.? d.h.

FEV1>80%/S und FEV1/VC > 70% und

Rtot < 0,3 kPa*l/s

Spasmo-lysetest

SOP_Provo

SOP_Lyse

nein

Rück-sprache Arzt